Instruções para o Piranômetro

By Melina Paixão

Para a instalação do piranômetro é necessário diminuir o número de bytes da transmissão do Cimel para deixar espaço para os dados adicionais de fluxo: DCPMax→1000 ou 1050.

A configuração do Vitel também deve mudar. Somente os parâmetros em azul serão alterados, como segue nesse exemplo abaixo.

- TIME

- DATE

- BAUD

- SENSOR

  - BAT.

  - MUX1-6 (USED FOR AUXILLARY [FLUX] SENSORS ONLY)

    - READ

    - GROUP (= 1)

    - SHEF (SENSOR ID= P699) <---- This will be Mux1

    - MULT (= 1221)

    - DIV (= 1000)

    - BASE (= 0)

    - DEC PT (= 3)

    - AVE (OFF)

    - SPECIAL (NONE)

  - CTR 1-3 (NOT USED)

  - SDI 0-9 (NOT USED)

  - EXP 1-16 (NOT USED)

- GROUP

  - G 1-4 (USE G1)

    - UPD INTV (= 2)

    - DATASETS (=30)

    - WARM-UP (= 5)

- SATELLITE

  - SELFTIME

    - SAT ON/OFF (ON)

    - CHANNEL

    - ID

    - TXT INTV (60 FOR GOES; 30 FOR METEOSAT)

    - FIRST TX

    - PREAMBLE (SHORT)

    - SAT TYPE

    - MAX BYTES (For GOES= 1400; For METEOSAT= 600)

  - RANDOM (NOT USED)

- TEST OP.

  - TX PWR CHK

  - TX RAN TX (NOT USED)

  - TX MEAS ECHO (NOT USED)

  - TX GTM TEST (NOT USED)

- MEMORY

  - INTERN RAM (NOT USED)

  - RAM CARD (NOT USED)

  - CARD SIZE (NOT USED)

  - INIT EEPROM (NOT USED)

- ACTIVATE (SELECT TO ACTIVATE)

Esquema da Conexão dos Cabos

INPUT 1 PIRA

GND

INPUT 2 PARR

GND

OUT 1

GND

OUT 2

VCC

PIRANÔMETRO

VITEL

AMPLIFICADOR

Figura 1: Esquema de ligação dos cabos no amplificador

MUX

I/O

EXCITE

MUX

I/O

EXCITE

Figura 2: Esquema de conexão dos cabos no Vitel 1 peça

Materiais necessários para a instalação

- piranômetro (tem um cabo marrom)

- amplificador (caixa preta)

- cabo coaxial azul (conecta o amplificar ao Vitel)

- conector verde para prender o cabo azul ao Vitel

- chave de fenda pequena

- alicate para descascar fios